## Sheet1
序号 | 检测项目（必填） | 物料类别 | 物料名称 （必填，不允许体现品牌） | 规格 | 单位 | 具体参数描述或要求（必填） | 技术联系人（必填） | 技术联系人联系方式（必填）
1 | 李斯特菌属 | 微生物用品类 | 李斯特菌属快速检测试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1.用于环境样品中李斯特菌属的定性检测； 2.适用于罗氏96荧光定量PCR仪； 3.需每批提供厂家出厂报告； 4.该方法与ISO 11290效果相同，有认证报告和数据的优先选用； 5.整体检测时间＜24h，优先选择更快速的物料; 6.包容性和排他性：用相关阴性和阳性标准菌株同时进行验收，要求阴性标准菌株和空白对照结果为阴性，阳性标准菌株结果为阳性； 7.灵敏度验证：定性快检方法检出限需要严于或等于ISO 11290 | 屈雅莉 | 13731106254
2 | 李斯特菌属 | 微生物用品类 | 李斯特菌属快速检测测试片 | 240片/包 | 包 | 1.用于环境样品中李斯特菌属的定性检测； 2.需每批提供厂家出厂报告； 3.该方法与ISO 11290效果相同，有认证报告和数据的优先选用； 4.整体检测时间＜48h，优先选择更快速的物料; 5.包容性和排他性：用相关阴性和阳性标准菌株同时进行验收，要求阴性标准菌株和空白对照结果为阴性，阳性标准菌株结果为阳性； 6.灵敏度验证：定性快检方法检出限需要严于或等于ISO 11290 | 屈雅莉 | 13731106254
3 | 革皮水解物 | 风险类试剂盒类 | 革皮水解物检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 技术要求：半定量； 适用范围：生牛乳、乳粉（全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉） 检出限：生牛乳≤20 mg/kg，乳粉（全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉）（以液体乳计）≤20 mg/kg。 检测时间：≤1h； 回收率：涉及回收率的，需满足回收率要求，优先选择所有测试对象回收率均满足要求的； 处理要求：样品无需进行复杂前处理（氮吹等），优选前处理简单的操作；检测完毕后废弃物容易进行无害化处理，优选无需处理可直接排放的方法； 平行性：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的20%。 抗干扰：不受其他非检测目标物的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 批稳定性：批内变异系数，同一实验室，同一人员使用同一批次试剂盒，对同一被测试变异系数应不大于10%；批间变异系数，三个不同批次的试剂盒，同一被测对象相对标准偏差（RSD值）要求不大于15%； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸盒中试剂需标注各类试剂名称且有明显识别区分，能避免操作者使用混淆； 附带质控品：制作标准曲线所用的标准溶液为即用型，无需进一步稀释；附带的质控品需溯源至标准物质，并提供见证性材料； 设备条件：辅助设备匹配：免费配备配套辅助设备并有规范的操作说明书及校准方法说明；信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 | 齐晓茹 | 15231275756
4 | 植物源性成分 | 微生物用品类 | 植物源性成分检测试剂盒（PCR） | 48T/盒 | 盒 | 1.用于乳及乳制品中植物源性成分的筛查； 2.该方法为PCR荧光定量检测方法，可适用于罗氏96或者ABI QS3荧光定量PCR仪设备； 3.目标基因为植物内源基因tRNALeu或其他植物内源性基因； 4.该方法可用于筛查植脂末（奶精），阳性样品检出阳性，阴性样品检出阴性，空白样品检出阴性。 | 屈雅莉 | 13731106254