## 需求方填写
实验室物料明细
编号：R-JYIS-1714-01
序号 | 检测项目（必填） | 物料类别（必填） （易制毒类、易制爆类、普通危险品类、通用药品类、标准品类、日常耗材类、化玻类、低值易耗设备类、纯化柱类、生物酶制剂类、微生物用品类、风险类试剂条类、风险类试剂盒类、通用备件类）选其一 | 物料号 | 物料名称 （必填，不允许体现品牌） | 型号 | 规格 | 单位 | 具体参数描述或要求（必填） | 技术联系人（必填） | 技术联系人联系方式（必填） | 投标品牌 | 投标规格 | 质保期 | 到货周期 | 备注
1 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） | 风险试剂盒条类 | / | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP）检测试剂盒 | 不涉及 | 100孔 | 盒 | 技术要求：定量； 适用范围：生牛乳、婴配粉、特医婴儿粉、调制乳粉、全脂牛乳粉、脱脂牛乳粉、调制乳片 检出限：≤0.15 mg/kg（固体样品以粉计）、定量限≤0.3 mg/kg（固体样品以粉计）； 检测时间：≤4h； 回收率：涉及回收率的，需满足回收率要求，优先选择所有测试对象回收率均满足要求的； 处理要求：样品无需进行复杂前处理（氮吹等），优选前处理简单的操作；检测完毕后废弃物容易进行无害化处理，优选无需处理可直接排放的方法； 平行性：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的20%。 抗干扰：不受其他非检测目标物的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 批稳定性：批内变异系数，同一实验室，同一人员使用同一批次试剂盒，对同一被测试变异系数应不大于10%；批间变异系数，三个不同批次的试剂盒，同一被测对象相对标准偏差（RSD值）要求不大于15%； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸盒中试剂需标注各类试剂名称且有明显识别区分，能避免操作者使用混淆； 附带质控品：制作标准曲线所用的标准溶液为即用型，无需进一步稀释；附带的质控品需溯源至标准物质，并提供见证性材料； 设备条件：辅助设备匹配：免费配备配套辅助设备并有规范的操作说明书及校准方法说明；信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 | 齐晓茹 | 15231275756

## 模板示例 (hidden)
实验室综合物料询价申请单
编号：R-JYIS-1714-01
序号 | 工厂 （必填） | 检测项目（必填） | 物料类别（必填） （易制毒类、易制爆类、普通危险品类、通用药品类、标准品类、日常耗材类、化玻类、低值易耗设备类、纯化柱类、生物酶制剂类、微生物用品类、风险类试剂条类、风险类试剂盒类、通用备件类）选其一 | 物料号 | 物料名称 （必填，不允许体现品牌） | 型号 | 规格 | 单位 | 具体参数描述或要求（必填） | 年度用量（必填） | 单个物料预算 （必填） | 图片 | 是否需要样品（必填） | 是否需要准入（必填） | 技术联系人（必填） | 技术联系人联系方式（必填） | 备注 | 单价：元 （含税、含运费） | 投标品牌 | 投标规格 | 质保期 | 到货周期 | 备注
1 | **工厂 | 菌落总数 | 化玻类 | 60457036 | 刻度玻璃试管 | 不涉及 | 10ml | 个 | 材质：普通玻璃 容积：10ml 直径：16mm 长度：130mm 是否有刻度：有刻度 产地：国产 管口特征：磨口 管底形状：圆底 参数为准确询价唯一标准，详细具体描述需求。如标准品纯度要求多少；玻璃器皿要求耐高温多少度或者精密度等。 | 100 | 10 | / | 否 | 否 | xxx | xxxxxxx
2 | **工厂 | xxx | 标准品类 | / | 1,3-二氯-2-丙醇-D5标准品 | 不涉及 | / | 瓶 | 1、CAS：1173020-20-6 2、纯度：≥98% 3、其他要求：加标回收符合对应检测方法或GB 27404的要求，质控样品符合真值范围内。 | 10 | 1000 | / | 否 | 是 | xxx | xxxxxxx
3 | **工厂 | xxx | 纯化柱类 | / | 气相色谱柱 | HP-5/DB-5/RTX-5/BP-5/SPB-5 | 30m×0.32mm×0.25 µm | 个 | 1、型号：HP-5/DB-5/RTX-5/BP-5/SPB-5 2、固定相类型：（5%-苯基）-甲基聚硅氧烷； 3、极性：非极性； 4、规格：30m×0.32mm×0.25 µm； 5、柱架尺寸：7 英寸； 6、标准参数： 1）配制相应项目标准溶液上机检测，峰高定量，拖尾因子在0.95-1.05之间；峰面积定量，拖尾因子在0.8-1.3之间。单组分分析实验，分离度≥1.5 2）加标回收符合作业指导书的要求；质控样品符合真值范围内 | 10 | 1500 | / | 否 | 是 | xxx | xxxxxxx
4 | **工厂 | xxx | 低值易耗设备类 | / | 桌面掌上离心机 | 不涉及 | / | 个 | 1.电源 AC85-265V 50/60Hz 2.功率 30W 3.电机：直流电机 4.转速：4000Rpm 7000Rpm 12000Rpm 5.离心力：810xg 3260xg 6625xg 6.标配转子：8*2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml角转子；2*8*0.2ml PCR离心排管 | 1 | 300 | / | 否 | 否 | xxx | xxxxxxx
5 | **工厂 | xxx | 日常耗材类 | / | 瓶口分液器 | 不涉及 | / | 个 | 1.数字可调型 2.小分量：0.05ml 3.精确度：≤±0.5% 4.误差≤±0.1% 5.最大量程：10mL 6、检定合格 | 10 | 2800 | / | 否 | 否 | xxx | xxxxxxx
7 | **工厂 | xxx | 生物酶制剂类 | / | α-淀粉酶 | 不涉及 | / | 瓶 | 1 、CAS号：9000-90-2； 2、 规格：＞5g/瓶； 3 、酶活力：≥3700U/g； 4、 标准参数：加标回收符合GB 27404的要求；质控样品符合真值范围内；标准物质结果符合GB 27404的要求。 | 10 | 200 | / | 是 | 是 | xxx | xxxxxxx
8 | **工厂 | xxx | 通用备件类 | / | 铅灯 | 不涉及 | / | 个 | 1、适用于PinAAcle900Z 、900T原子吸收分光光度计 -N3050157 2、波长183.7nm | 1 | 5716.9 | / | 否 | 否 | xxx | xxxxxxx
9 | **工厂 | xxx | 普通危险品类 | / | 乙醇 | 不涉及 | / | 瓶 | CAS:64-17-5 浓度：95% 纯度：分析纯 | 100 | 13 | / | 否 | 否 | xxx | xxxxxxx
10 | **工厂 | xxx | 微生物用品类 | / | 7.5%氯化钠肉汤 | 不涉及 | / | 袋 | 1.用于金黄色葡萄球菌的检测 2.成分与GB 4789.10一致 3.质量符合GB 4789.28中的要求 4.若成分与国标有不同时需附带厂家特殊说明 | 10 | 57 | / | 是 | 是 | xxx | xxxxxxx
11 | **工厂 | xxx | 易制毒类 | / | 无水乙醚 | 不涉及 | / | 瓶 | 1、级别：色谱纯； 2、CAS：60-29-7； 3、用于脂肪检测等； 4、标准：脂肪质控样结果在规定范围内；空白试验要求加入试剂前后干燥称重差值不超过2mg。 | 100 | 85 | / | 否 | 是 | xxx | xxxxxxx
12 | **工厂 | xxx | 风险类试剂盒类 | / | 黄曲霉毒素M1检测试剂盒 | 不涉及 | / | 盒 | 技术要求：定量； 适用范围：生牛乳、生羊乳、羊奶粉、牛奶粉、发酵乳、纯牛奶、乳饮料、辅料等乳制品 检出限、定量限：称取液态乳10 g时，方法检出限为0.01 μg/kg，定量限为0.03 μg/kg；称取粉状固体样品10g时，方法检出限为0.1 μg/kg，定量限为0.3 μg/kg；称取干酪、再制干酪、稀奶油、无水奶油、全脂加糖炼乳样品5 g时，方法检出限为0.02 μg/kg，定量限为0.06 μg/kg。 检测时间：≤4h； 回收率：不同加标浓度对应回收率符合GB5009.24-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 M 族的测定》附录E酶联免疫试剂盒的质量判定方法；不同加标浓度对应回收率符合GB/T27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》附录F.1回收率范围要求；优先选择所有测试对象回收率均满足要求的； 处理要求：样品无需进行复杂前处理（氮吹等），优选前处理简单的操作；检测完毕后废弃物容易进行无害化处理，优选无需处理可直接排放的方法； 平行性：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的20%。 抗干扰 ：不受其他非检测目标物（黄曲霉B类毒素、呕吐毒素、T-2毒素等）的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 批稳定性：批内变异系数，同一实验室，同一人员使用同一批次试剂盒，对同一被测试变异系数应不大于10%；批间变异系数，三个不同批次的试剂盒，同一被测对象相对标准偏差（RSD值）要求不大于15%； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境 ：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸盒中试剂需标注各类试剂名称且有明显识别区分，能避免操作者使用混淆； 附带质控品：制作标准曲线所用的标准溶液为即用型，无需进一步稀释；附带的质控品需溯源至标准物质，并提供见证性材料；每季度提供一次标准品的检测定值报告； 设备条件 ：辅助设备匹配：免费配备配套辅助设备并有规范的操作说明书及校准方法说明；信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 | 100 | 1750 | / | 是 | 否 | xxx | xxxxxxx